Программная компенсация систематических погрешностей КИМ

Программная компенсация систематических погрешностей КИМ заключается в определении (калибровке)  каким–либо методом величин  ее погрешностей и последующем их вычитании  из результатов измерения.

Установлено, что, основываясь на теории движения твердого тела, геометрия КИМ полностью определяется 21 параметром, в число которых включают:

- погрешность отсчетной системы (1 на каждую ось)

- погрешности, обусловленные кривизной осей (2 на каждую ось)

- погрешности, обусловленные разворотами осей (3 на каждую ось)

- погрешности, обусловленные неперпендикулярностью осей (3 ошибки)

Также установлено, что наиболее значимыми и часто встречающимися погрешностями являются погрешности отсчетных систем и неперпендикулярность осей  КИМ.

Существуют 3 класса методов определения погрешностей КИМ.

Методы 1 класса основываются на измерении КМД и поверочных линеек в различных положения в рабочем пространстве КИМ.

Их преимущества: Они позволяют определить наиболее значимые погрешности, основываясь на измерении общедоступных, сравнительно недорогих и широко распространенных образцовых мер.

Недостатки: 1) Невозможно определить все 21 параметр. 2) Очень большая трудоемкость

Один из известных методов состоит в следующем.

Этот метод в большинстве случаев  снизить погрешность измерения на КИМ до ее паспортных характеристик.

Методы 2 класса используют специальные эталонные меры – калибровочные плиты со сферами или отверстиями, положение которых в системе координат плиты известно с высокой точностью.

Возможно 2 подхода:

1)При калибровке КИМ плита измеряется в 6 положениях на гранях рабочего пространства КИМ. Для нахождения значений объемных погрешностей внутри рабочей зоны используют методы многомерной аппроксимации (например Кунса)

2) Плита измеряется в шести положениях внутри рабочего пространства. Затем по определенным зависимостям вычисляется 21 параметр и исходя из них объемные погрешности.

Преимущества: обеспечивают более качественную компенсацию по сравнению с методами 1 класса.

Недостатки: большая трудоемкость работ, необходимо использование алгоритмов совмещения СК плиты в различных положениях, проблемная аттестация плиты.

Методы 3 класса используют лазерные интерферометры, оснащенные специальной оптикой (интерферометр прямолинейности и угловой интерферометр).

Преимущества: высокая точность Недостатки: высокая стоимость.

Аттестация КИМ.

Аттестация КИМ регламентируется двумя документами ISO 10360-2 и МИ 2569-99.

При аттестации определяют: 1) Погрешность ощупывания

2) Погрешность измерения вдоль координатных осей

3) Погрешность измерения в пространстве

1 определяется по эталонной сфере,

2,3 определяются измерением блока КМД

По результатам тестов КИМ определяется формула ее погрешности (A+B/L)мкм